| 序号 | 设备 | 规格型号 （mm*mm*mm） | 单位 | 数量 | 备注/材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 5000*1500*800 | 套 | 2 | 钢木结构，12.7厚实芯理化板台面 |
| 2 | 钢玻试剂架 | 3500*350*750 | 套 | 2 | 双层8钢化钢玻 |
| 3 | 水槽 | 550*450*350 | 套 | 4 | 实验室专用 |
| 4 | 三联龙头 |  | 套 | 4 | 实验室专用 |
| 5 | 岛式插座 |  | 套 | 4 |  |
| 6 | 水电改造 |  | 项 | 1 |  |

具体设备参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 一、理化板台面（5000mm*1500mm*800mm，2套） 1、台面采用≥12.7mm 实芯理化板，四周加边至≥25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质； 2、台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2022”检测标准，满足 50 项化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为5级。50项化学试剂测试要求中，化学试剂至少包含并逐一对应满足以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、正己烷；10、28%氨水；11、乙酸正戊酯；12、5%重铬酸钾；13、铬酸；14、乙醚；15、汽油；16、65%硝酸+77%硫酸混合液；17、正丁醇；18、乙醇（95%）；19、苯；20、对甲酚；21、二氯乙酸；22、二甲基甲酰胺；23、二氧六环；24、糠醛；25、甲乙酮；26、二氯甲烷；27、氯苯；28、三氯乙烯；29、氯化锌饱和液；30、乙酰丙酮；31、石脑油；32、高氯酸；33、二甲苯；34、37%甲醛；35、三氯甲烷；36、碘酒；37、王水；38、硝酸银饱和液；39、10%硫酸铜；40、铬酸洗液；41、3%双氧水；42、四氯化碳；43、硫化钠饱和液；44、苯酚饱和液；45、无水乙醇；46、丙酮；47、甲苯；48、氯化镁；49、次氯酸钠；50、萘；51、乙酸乙脂等；报告中明确有送样样品厚度；标书中提供权威检测机构按 GB/T 17657-2022标准进行检测的检测报告，并加盖生产厂家鲜章和本项目名称的水印。 3、台面甲醛含量≤0.010mg/m³，依据GB/T 39600-2021判定为ENF级。标书中提供CMA及CNAS认证的第三方检测中心检测报告，并加盖生产厂家鲜章和本项目名称的水印。 4、台面物理性指标达到 GB/T7911-2024 检测标准： 耐磨性能≥4级1100r、耐沸水5级、耐干热 5 级、耐光色牢度4级、耐水蒸气 5 级、耐龟裂 5 级、耐湿热 5 级、抗拉强度横向测试结果≥120 Mpa纵向测试结果≥150 Mpa，静曲强度横向测试结果≥140 Mpa纵向测试结果≥180 Mpa，提供权威检测机构按 GB/T7911-2024 标准进行检测的检测报告。依据EN438标准，耐刻划性能达5级测试结果≥6N。依据GB/T 17657-2022检测方法，提供 “密度”检测且结果需 ≥1.42g/cm³，面板握钉力≥3300N；理化板在浸渍剥离实验中满足无分层情况出现；标书中提供CMA及CNAS认证的第三方检测中心检测报告，并加盖生产厂家鲜章和本项目名称的水印。 5、为保证实验室内部环境空气质量，要求台面板厂家须通过金牌绿色卫士（金标）认证，报告中要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³（标书中提供认证报告，并加盖生产厂家鲜章和本项目名称的水印。） 6、台面板品牌厂家需通过：ISO9001:2015、ISO14001: 2015、ISO45001：2018 体系认证；标书中提供台面板制造厂家相关认证证书复印件，并加盖生产厂家鲜章和本项目名称的水印。 二、金属框架 1、钢材：采用60*40*1.2mm方钢，“C”型结构，模具冲压标准化连接件，表面经过酸洗、磷化、均匀灰白环氧静电喷涂，连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行优质环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。 2、前后梁：采用1.2mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 3、底柜托梁：采用40*20*1.2mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。 三、柜体部分： 1、柜体、层板: 主体采用优质环保E1级18mm三聚氰氨板，所有截面厚度不低于1.5mm硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边，边缘修圆角处理，柜内置活动层板，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固。 2、门板及抽屉: 采用优质环保E1级18mm三聚氰氨板，所有可见面经厚度不低于2.0mm的优质 PVC 封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接。 3、活动背板:采用18mm厚E1 级优质三聚氰胺板，所有断面经优质2.0mmPVC封边防水处理，三节式连接结构，中间背板活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道等。 4、柜体颜色由业主确定。 四、五金辅件： 1、柜门、抽屉拉手：采用铝合金C型一体式拉手，表面喷塑防腐处理。 2、缓冲铰链：110度缓冲铰链，选用知名品牌，钛镍钢板或防腐锌合金,与柜体面水平角小于15度时柜门缓慢无声自行关闭，要求坚固、耐用。 3、导轨：选用三节式钢珠静音重型导轨，选用知名品牌，耐腐蚀，承重达到30公斤以上，开合次数达10万次以上。 4、调节脚：专用ABS注塑一体成型，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震，承重、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，调节范围为30-50mm。 | 2套 |
| 2 | 钢玻试剂架 | 1、钢玻结构、钢制支撑架和托架。 2、尺寸：3500mm*350mm*750mm，2套 3、分上下二层，试剂架立拄采用一级冷轧钢制成折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作优质环氧树脂末喷塑，具有防锈、防腐、防强酸、防强碱功能，结构承重性能好。 4、支撑架立柱立面开有等距调节孔，试剂架层板可以通过调节孔进行高度调节。 5、层板：采用8mm厚优质钢化玻璃，玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节；边缘配不锈钢管护栏，防止试剂架上物品滑落。 6、在试剂架立柱支撑架的侧面安装电源插座。 | 2套 |
| 3 | 水槽 | - PP水槽（4套，含水槽、挡水板）：作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。 2、材质：采用高密度 PP 新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化，耐划； 3、厚度：根据强度要求设计厚度为 5mm-8mm； 4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼； 5、耐化学性：经10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL 溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。 6、耐污染性：在常温下将样块浸泡 40%硫酸、40%硝酸、40%盐酸、王水、40%氢氧化钠、甲醛（分析纯）等不少于24种化学试剂 24 小时后表面无变化。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。 7、耐高温性：将150℃油温灌入水槽后无变形、损坏。 8、甲醛释放量：依据 JG/T 528-2017检测标准，在温度 23℃，相对湿度 RH50%的环境舱中平衡释放 168h 采气测试结果，甲醛释放量未检出。 9、防霉性：依据 GB/T 24128-2018/ISO16869:2008 检测标准，检测结果：防霉性能（黑曲霉、球毛壳梅、宛氏拟青霉、绳状表霉、长枝木霉）1 级； | 4套 |
| 4 | 三联龙头 | 1、三联龙头（4套）：为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型,同时标配防溅水接口。 2、主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm 管径的 H63 铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的 H63 铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm 管径的 H63 铜管制造，可 360°旋转； 3、涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 4、陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关 50 万次,静态最大耐压 10 bar，符合 GB18145-2014 标准； 5、旋钮: 高密度 PP； | 4套 |
| 5 | 岛式插座 | - 材质：铝合金 - 三角形实验室专用插座 | 4套 |
| 6 | 水电改造 | - 中标供应商负责水电改造及水电耗材。 - 水电需从其他房间接引 3、水电需从楼下上穿，不接受地面明管明线。 | 1项 |